Calibration curves of linezolid in human plasma using  LC-MS/MS/SRM

Low  concentration curves

Calibration curve No. 1

| C g ml-1 | Peak Area [PA] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LN | IS | Ratio |
| 0.1 | 31395 | 1255612 | 0.025 |
| 1.0 | 457095 | 1021077 | 0.447 |
| 2.0 | 1288472 | 1433007 | 0.899 |
| 3.0 | 1402721 | 1278449 | 1.097 |
| 4.0 | 2103644 | 1256334 | 1.674 |
| 5.0 | 3221250 | 1582146 | 2.036 |

A: 0.0136

B : 0.404

R: 0.9953

Calibration curve No. 2

| C g ml-1 | Peak Area [PA] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LN | IS | Ratio |
| 0.1 | 81875 | 1342210 | 0.061 |
| 1.0 | 600330 | 1431146 | 0.419 |
| 2.0 | 1227030 | 1372447 | 0.894 |
| 3.0 | 1469121 | 1295385 | 1.134 |
| 4.0 | 2092464 | 1226983 | 1.705 |
| 5.0 | 2611304 | 1305652 | 2.000 |

A: 0.0135

B : 0.412

R: 0.9893

Calibration curve No. 3

| C g ml-1 | Peak Area [PA] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LN | IS | Ratio |
| 0.1 | 71459 | 1401156 | 0.051 |
| 1.0 | 446048 | 1039765 | 0.429 |
| 2.0 | 1253675 | 1358784 | 0.922 |
| 3.0 | 1456731 | 1308119 | 1.114 |
| 4.0 | 2121858 | 1287551 | 1.648 |
| 5.0 | 3319449 | 1562631 | 2.124 |

A: 0.011

B : 0.412

R: 0.9951

Calibration curves of linezolid in human plasma using  LC-MS/MS/SRM

High concentration curves

Calibration curve No. 1

| C g ml-1 | Peak Area [PA] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LN | IS | Ratio |
| 5.0 | 6586426 | 9328584 | 0.706 |
| 10.0 | 12773031 | 9105454 | 1.403 |
| 15.0 | 19735722 | 9353421 | 2.110 |
| 20.0 | 24597358 | 9290506 | 2.650 |

A: 0.083

B : 0.129

R: 0.9996

Calibration curve No. 2

| C g ml-1 | Peak Area [PA] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LN | IS | Ratio |
| 5.0 | 6450666 | 9335263 | 0.691 |
| 10.0 | 12684439 | 9112383 | 1.392 |
| 15.0 | 18270561 | 9560733 | 1.910 |
| 20.0 | 25096703 | 9291634 | 2.700 |

A: 0.037

B : 0.131

R: 0.9971

Calibration curve No. 3

| C g ml-1 | Peak Area [PA] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LN | IS | Ratio |
| 5.0 | 6596839 | 9213462 | 0.716 |
| 10.0 | 1357368 | 5998932 | 1.420 |
| 15.0 | 19036162 | 9331452 | 2.010 |
| 20.0 | 25472190 | 9677883 | 2.631 |

A: 0.111

B : 0.127

R: 0.9993

LN: Linezolid

IS: Internal Standard

Intra-assay precision and accuracy data of LC-MS/MS/SRM

| Nominal C g ml-1 | Peak Area [PA] |  |  | Calculated C g ml-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LN | IS | Ratio |  |
| 0.1 | 516965 | 9473045 | 0.055 | 0.100 |
|  | 287295 | 5086822 | 0.056 | 0.105 |
|  | 288641 | 9282015 | 0.063 | 0.122 |
|  | 520805 | 9328584 | 0.056 | 0.105 |
|  | 459627 | 9477578 | 0.048 | 0.085 |
| 1.0 | 588677 | 1349715 | 0.436 | 0.960 |
|  | 611727 | 1304938 | 0.468 | 1.046 |
|  | 651116 | 1386813 | 0.471 | 1.048 |
|  | 554070 | 1181252 | 0.469 | 1.109 |
|  | 579851 | 1244507 | 0.465 | 1.036 |
| 10.0 | 12773031 | 9290506 | 1.375 | 10.010 |
|  | 11470930 | 9477578 | 1.210 | 8.740 |
|  | 13172852 | 9160035 | 1.438 | 10.500 |
|  | 12298679 | 9328584 | 1.318 | 9.570 |
|  | 12068250 | 8850207 | 1.364 | 9.930 |

Inter assay precision and accuracy data of LC-MS/MS/SRM

| Nominal C g ml-1 | Peak Area [PA] |  |  | Calculated C g ml-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LN | IS | Ratio |  |
| 2 days |  |  |  |  |
| 0.1 | 630125 | 8989126 | 0.070 | 0.138 |
|  | 500525 | 9539636 | 0.052 | 0.095 |
|  | 610773 | 9228861 | 0.066 | 0.128 |
| 1.0 | 560060 | 1376715 | 0.407 | 0.959 |
|  | 610789 | 1201252 | 0.508 | 1.207 |
|  | 553173 | 1355868 | 0.408 | 0.962 |
| 10.0 | 13070311 | 9355621 | 1.397 | 10.19 |
|  | 14091210 | 9833772 | 1.433 | 10.46 |
|  | 14463387 | 9457232 | 1.529 | 11.21 |

| 4 days |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 612873 | 9239901 | 0.066 | 0.128 |
|  | 520135 | 9006672 | 0.058 | 0.109 |
| 1.0 | 540338 | 1226781 | 0.440 | 1.040 |
|  | 600883 | 1355722 | 0.443 | 1.048 |
| 10.0 | 13821994 | 9556785 | 1.446 | 10.566 |
|  | 14136685 | 9501078 | 1.488 | 10.891 |
| 6 days |  |  |  |  |
| 0.1 | 495987 | 9198646 | 0.054 | 0.099 |
|  | 544676 | 9397854 | 0.058 | 0.109 |
| 10.0 | 14499330 | 9626671 | 1.506 | 11.030 |
|  | 15000342 | 9877344 | 1.519 | 11.130 |

| 8 days |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 552645 | 9445671 | 0.059 | 0.111 |
| 10.0 | 14361545 | 9973921 | 1.439 | 10.510 |
| 10 days |  |  |  |  |
| 0.1 | 600325 | 9022817 | 0.067 | 0.130 |
| 1.0 | 545363 | 1388912 | 0.393 | 0.926 |
| 10.0 | 14053892 | 9622731 | 1.460 | 10.674 |

Calibration curves of linezolid in acetonitrile  using  LC-MS/MS/SRM

(Non Extracted)

Low  concentration curves

Calibration curve No. 1

| C g ml-1 | Peak Area [PA] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LN | IS | Ratio |
| 0.5 | 330026 | 1466782 | 0.225 |
| 1.0 | 660599 | 1442357 | 0.458 |
| 2.0 | 1355883 | 1508213 | 0.895 |

A: 0.0065

B : 0.445

R: 0.9998

Calibration curve No. 2

| C g ml-1 | Peak Area [PA] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LN | IS | Ratio |
| 0.1 | 77205 | 1456632 | 0.053 |
| 1.0 | 663325 | 1438879 | 0.461 |
| 5.0 | 3297349 | 1466792 | 2.248 |

A: 0.011

B : 0.448

R: 0.9999

Calibration curve No. 3

| C g ml-1 | Peak Area [PA] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LN | IS | Ratio |
| 0.1 | 86783 | 1422667 | 0.061 |
| 1.0 | 686093 | 1453584 | 0.472 |
| 5.0 | 3230019 | 1432381 | 2.252 |

A: 0.020

B : 0.446

R: 0.9999

High concentration curves

Calibration curve No. 1

| C g ml-1 | Peak Area [PA] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LN | IS | Ratio |
| 5.0 | 7043252 | 9878332 | 0.713 |
| 10.0 | 13625514 | 9697873 | 1.405 |
| 20.0 | 28455889 | 10144689 | 2.805 |

A: 0.0105

B : 0.140

R: 0.9999

Calibration curve No. 2

| C g ml-1 | Peak Area [PA] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LN | IS | Ratio |
| 5.0 | 6775129 | 9734381 | 0.696 |
| 10.0 | 13654415 | 9844567 | 1.387 |
| 20.0 | 26887655 | 9668321 | 2.781 |

A: -0.0009

B : 0.139

R: 0.9999

Calibration curve No. 3

| C g ml-1 | Peak Area [PA] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LN | IS | Ratio |
| 5.0 | 6547569 | 9287331 | 0.705 |
| 10.0 | 13357363 | 9665234 | 1.382 |
| 15.0 | 20199985 | 9373543 | 2.155 |

A: -0.036

B : 0.145

R: 0.9992

Extraction recovery of linezolid from human plasma using

LC-MS/MS/SRM

| C g ml-1 | Slope |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Extracted | Non Extracted | % Recovery |
| 0.1-5.0 | 0.404 | 0.445 | 90.8 |
|  | 0.410 | 0.448 | 91.5 |
|  | 0.412 | 0.446 | 92.4 |
| 5.0-20.0 | 0.129 | 0.140 | 92.1 |
|  | 0.131 | 0.139 | 94.2 |
|  | 0.127 | 0.145 | 87.6 |

Reproducibility of retention time for linezolid and internal standard as determined by LC-MS/MS/SRM

Retention time (min)

| Linezolid | Internal Standard |
| --- | --- |
| 3.44 | 2.91 |
| 3.42 | 2.90 |
| 3.46 | 2.90 |
| 3.46 | 2.90 |
| 3.42 | 2.86 |
| 3.46 | 2.94 |
| Mean  SD : 3.44  0.019 | Mean  SD : 2.90  0.026 |
| % RSD: 0.55 | % RSD: 0.89 |