Electronic Supplementary Material

Table S1 Comparison of ICP-SFMS calibration using non-matrix matched and matrix matched standards, respectively.

| Isotope | Calibration in 0.7 M HNO3 | Calibration in A-13 digest |  | Isotope | Calibration in 0.7 M HNO3 | Calibration in A-13 digest |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Slopea (R2) | Slopea (R2) |  |  | Slopea (R2) | Slopea (R2) |
| # LRM |  |  |  | 169Tm | 650 (>0.999) | 663 (>0.999) |
|  |  |  |  | 171Yb | 93.9 (>0.999) | 94.4 (>0.999) |
| 7Li | 22.3 (>0.999) | 24.1 (>0.999) |  | 173Yb | 107 (>0.999) | 107 (>0.999) |
| 9Be | 9.9 (>0.999) | 9.5 (>0.999) |  | 175Lu | 659 (>0.999) | 667 (>0.999) |
| 11B | 12.3 (0.977) | 12.9 (0.944) |  | 178Hf | 204 (>0.999) | 191 (0.997) |
| 85Rb | 183 (>0.999) | 192 (>0.999) |  | 180Hf | 268 (>0.999) | 251 (0.998) |
| 88Sr | 237 (>0.999) | 240 (>0.999) |  | 181Ta | 63.1 (>0.999) | 65.9 (>0.999) |
| 89Y | 308 (>0.999) | 317 (>0.999) |  | 184W | 176 (>0.999) | 182 (>0.999) |
| 90Zr | 147 (>0.999) | 141 (>0.999) |  | 185Re | 226 (>0.999) | 229 (>0.999) |
| 91Zr | 33.5 (>0.999) | 32.0 (0.998) |  | 187Re | 380 (>0.999) | 383 (>0.999) |
| 93Nb | 247 (>0.999) | 258 (>0.999) |  | 191Ir | 200 (>0.999) | 201 (>0.999) |
| 95Mo | 41.6 (>0.999) | 43.4 (0.998) |  | 193Ir | 336 (>0.999) | 340 (>0.999) |
| 98Mo | 71.9 (>0.999) | 73.0 (>0.999) |  | 194Pt | 125 (>0.999) | 128 (>0.999) |
| 99Ru | 44.0 (>0.999) | 45.4 (>0.999) |  | 195Pt | 128 (>0.999) | 132 (>0.999) |
| 101Ru | 60.9 (>0.999) | 61.5 (>0.999) |  | 196Pt | 97.3 (>0.999) | 99.6 (>0.999) |
| 102Ru | 114 (>0.999) | 116 (>0.999) |  | 197Au | 196 (>0.999) | 174 (>0.999) |
| 103Rh | 329 (>0.999) | 325 (>0.999) |  | 202Hg | 105 (>0.999) | 101 (>0.999) |
| 105Pd | 65.6 (>0.999) | 63.8 (>0.999) |  | 205Tl | 429 (>0.999) | 421 (>0.999) |
| 106Pd | 80.4 (>0.999) | 77.9 (>0.999) |  | 208Pb | 292 (>0.999) | 288 (>0.999) |
| 108Pd | 78.6 (>0.999) | 78.8 (>0.999) |  | 209Bi | 457 (>0.999) | 485 (>0.999) |
| 107Ag | 127 (>0.999) | 119 (>0.999) |  | 232Th | 702 (>0.999) | 692 (>0.999) |
| 109Ag | 123 (>0.999) | 117 (>0.999) |  | 238U | 816 (>0.999) | 825 (>0.999) |
| 111Cd | 24.5 (>0.999) | 21.7 (>0.999) |  |  |  |  |
| 114Cd | 67.3 (>0.999) | 61.7 (>0.999) |  | # MRM |  |  |
| 118Sn | 87.6 (>0.999) | 89.6 (>0.999) |  |  |  |  |
| 120Sn | 120 (>0.999) | 122 (>0.999) |  | 27Al | 2.53 (>0.999) | 2.68 (0.998) |
| 121Sb | 50.9 (>0.999) | 55.5 (>0.999) |  | 28Si | 1.62 (>0.999) | 1.55 (>0.999) |
| 123Sb | 38.5 (>0.999) | 42.8 (>0.999) |  | 45Sc | 5.79 (>0.999) | 6.05 (0.997) |
| 125Te | 2.5 (>0.999) | 3.7 (>0.999) |  | 47Ti | 0.37 (>0.999) | 0.35 (>0.999) |
| 126Te | 6.7 (>0.999) | 9.9 (>0.999) |  | 51V | 4.83 (>0.999) | 4.74 (>0.999) |
| 127I | 76.7 (>0.999) | 99.3 (0.997) |  | 52Cr | 4.69 (>0.999) | 4.66 (>0.999) |
| 133Cs | 390 (>0.999) | 400 (>0.999) |  | 55Mn | 6.12 (>0.999) | 5.95 (>0.999) |
| 138Ba | 319 (>0.999) | 321 (0.998) |  | 59Co | 5.38 (>0.999) | 5.21 (>0.999) |
| 139La | 463 (>0.999) | 464 (>0.999) |  | 60Ni | 1.29 (>0.999) | 1.25 (>0.999) |
| 140Ce | 438 (>0.999) | 443 (>0.999) |  | 63Cu | 2.73 (>0.999) | 2.62 (0.983) |
| 141Pr | 525 (>0.999) | 528 (>0.999) |  | 64Zn | 1.19 (>0.999) | 1.04 (>0.999) |
| 143Nd | 65.7 (>0.999) | 66.1 (>0.999) |  | 69Ga | 3.84 (>0.999) | 3.82 (>0.999) |
| 146Nd | 95.1 (>0.999) | 96.5 (>0.999) |  | 71Ga | 2.79 (>0.999) | 2.78 (>0.999) |
| 147Sm | 82.6 (>0.999) | 84.6 (>0.999) |  | 79Br | 0.251 (>0.999) | 0.352 (0.977) |
| 149Sm | 76.9 (>0.999) | 78.1 (>0.999) |  | 81Br | 0.295 (0.997) | 0.404 (0.968) |
| 151Eu | 264 (>0.999) | 267 (>0.999) |  |  |  |  |
| 153Eu | 334 (>0.999) | 340 (>0.999) |  | # HRM |  |  |
| 157Gd | 106 (>0.999) | 107 (>0.999) |  |  |  |  |
| 160Gd | 149 (>0.999) | 151 (>0.999) |  | 73Ge | 0.035 (>0.999) | 0.040 (0.995) |
| 159Tb | 634 (>0.999) | 645 (>0.999) |  | 74Ge | 0.155 (>0.999) | 0.191 (>0.999) |
| 163Dy | 160 (>0.999) | 160 (>0.999) |  | 75As | 0.067 (>0.999) | 0.095 (>0.999) |
| 165Ho | 644 (>0.999) | 657 (>0.999) |  | 78Se | 0.007 (>0.999) | 0.010 (0.978) |
| 167Er | 146 (>0.999) | 150 (>0.999) |  |  |  |  |

a  - cps per pg ml-1

Table S2 Results from the Le Centre de Toxicologie du Quebec ICP-MS Comparison Program (ng ml-1)

| Element | ICP-SFMS | Medianb | ICP-SFMS | Medianb | ICP-SFMS | Medianb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Found (sa) | (spike) | Found (sa) | (spike) | Found (sa) | (spike) |
|  | Run 1998-1 |  | Run 1999-1 |  | Run 2000-1 |  |
| Ag | 0.238 (0.005) | --- | 1.27 (0.001) | 1.3 | 31.1 (0.2) | 29 (30) |
| Al | 24 (1) | 19 | 6.4 (1.6) | 89 | 104 (6) | 107 (100) |
| As | 2.58 (0.23) | 6 | 26 (1) | 25 (25) | 67 (3) | 61 (60) |
| Au | 0.034 (0.006) | --- | 0.015 (0.001) | --- | 0.010 (0.001) | --- |
| B | 20 (1) | --- | 14 (1) | --- | 9.1 (1.1) | --- |
| Ba | 126 (3) | --- | 1.65 (0.09) | --- | 21.5 (0.3) | 22 (20) |
| Be | 9.74 (0.39) | 9 (10) | 8.08 (0.13) | 7.6 (8) | 5.08 (0.06) | 5 (5) |
| Bi | 4.78 (0.08) | 4.7 (5) | 2.95 (0.03) | 3.1 (3) | 0.014 (0.003) | --- |
| Br | 12000 (1100) | --- | 10800 (1200) | --- | 11400 (1200) | --- |
| Cd | 1.16 (0.01) | 1.4 | 4.17 (0.08) | 4.4 | 9.02 (0.12) | 8.8 |
| Ce | 16.3 (0.5) | --- | 0.094 (0.006) | --- | 0.021 (0.004) | --- |
| Co | 0.167 (0.005) | 1 | 5.07 (0.10) | 5 (5) | 1.02 (0.02) | 1.2 (1) |
| Cr | 0.551 (0.032) | 43 | 0.280 (0.092) | 0.7 | 1.65 (0.11) | 2.1 (1) |
| Cs | 1.91 (0.03) | --- | 2.20 (0.02) | --- | 2.11 (0.03) | --- |
| Cu | 850 (40) | 825 | 840 (15) | 780 | 750 (20) | 775 |
| Dy | 12.5 (0.3) | --- | 0.0036 (0.0005) | --- | 0.0019 (0.0002) | --- |
| Er | 0.0098 (0.0001) | --- | 0.0008 (0.0001) | --- | 0.0009 (0.0003) | --- |
| Eu | 0.0077 (0.0036) | --- | 0.00045 (0.00016) | --- | 0.00041 (0.00012) | --- |
| Ga | 0.043 (0.008) | --- | 0.016 (0.002) | --- | 0.012 (0.005) | --- |
| Gd | 0.110 (0.004) | --- | 0.0024 (0.0002) | --- | 0.0020 (0.0006) | --- |
| Ge | <0.1 | --- | <0.1 | --- | <0.1 | --- |
| Hf | 0.056 (0.004) | --- | <0.0016 | --- | <0.0016 | --- |
| Hg | 44 (2) | 48 | 27 (1) | 27 | 12.6 (0.8) | 11 |
| Ho | 0.0032 (0.0003) | --- | 0.00041 (0.00005) | --- | 0.00035 (0.00002) | --- |
| I | 190 (30) | --- | 180 (25) | --- | 91 (9) | --- |
| Ir | <0.0002 | --- | <0.0002 | --- | <0.0002 | --- |
| La | 1.78 (0.05) | --- | 0.025 (0.003) | --- | 0.012 (0.002) | --- |
| Li | 0.65 (0.02) | --- | 0.44 (0.02) | --- | 0.62 (0.01) | --- |
| Lu | 27.2 (0.4) | --- | 0.00041 (0.00002) | --- | 0.00032 (0.00008) | --- |
| Mn | 9.7 (0.3) | 9.7 | 7.7 (0.2) | (8.7) | 7.1 (0.1) | 8.1 |
| Mo | 0.79 (0.05) | 1 | 0.56 (0.01) | 0.74 | 2.4 (0.1) | 4 (2) |
| Nb | 0.023 (0.002) | --- | 0.0069 (0.0005) | --- | 0.0064 (0.0007) | --- |
| Nd | 0.53 (0.01) | --- | 0.012 (0.002) | --- | 0.007 (0.001) | --- |
| Ni | 3.3 (0.1) | 4.1 | 15.8 (0.4) | 16 (15) | 5.9 (0.1) | 7.2 (5) |
| Pb | 416 (3) | 431 | 121 (1) | 112 | 299 (8) | 296 |
| Pr | 0.210 (0.003) | --- | 0.0052 (0.0011) | --- | 0.0028 (0.0002) | --- |
| Pt | 0.0034 (0.0001) | --- | <0.0005 | --- | 4.93 (0.10) | 5 (5) |
| Rb | 1770 (60) | --- | 2400 (20) | --- | 1900 (20) | --- |
| Re | 0.0029 (0.0003) | --- | 0.0025 (0.0001) | --- | 0.0028 (0.0002) | --- |
| Sb | 17.8 (0.4) | 20 (20) | 10.5 (0.2) | 10 (10) | 9.9 (0.5) | 9.9 (10) |
| Sc | 0.025 (0.002) | --- | 0.006 (0.002) | --- | 0.008 (0.002) | --- |
| Se | 175 (6) | 204 | 194 (13) | 202 | 271 (23) | 286 |
| Si | 1150 (70) | --- | 130 (20) | --- | 300 (30) | --- |
| Sm | 4.0 (0.1) | --- | 0.018 (0.005) | --- | 0.0030 (0.0004) | --- |
| Sn | 5.0 (0.2) | 13 (20) | <0.06 | 46 (50) | <0.06 | 2.4 (2) |
| Sr | 18 (1) | --- | 16 (1) | --- | 19 (1) | --- |
| Ta | <0.0004 | --- | <0.0004 | --- | <0.0004 | --- |
| Tb | 9.2 (0.3) | --- | 0.0021 (0.0003) | --- | 0.0009 (0.0003) | --- |
| Te | 0.103 (0.004) | 0.2 | 1.95 (0.04) | 2 | 5.65 (0.44) | 5.8 (5) |
| Th | 0.044 (0.001) | --- | 0.0007 (0.0003) | --- | <0.0006 | --- |
| Ti | 1.1 (0.1) | 260 | <0.16 | --- | 0.28 (0.04) | --- |
| Tl | 1.87 (0.05) | 1.8 (2) | 1.97 (0.01) | 1.8 (2) | 2.02 (0.04) | 1.9 (2) |
| Tm | 0.0029 (0.0002) | --- | <0.0002 | --- | <0.0002 | --- |
| U | 0.024 (0.001) | --- | 0.0055 (0.0004) | 0.01 | 3.00 (0.04) | 3.1 (3) |
| W | 13.6 (0.2) | 14 (15) | 1.22 (0.01) | --- | 0.005 (0.001) | --- |
| V | 10.3 (0.2) | 38 (10) | 9.88 (0.05) | 10 (10) | 2.95 (0.19) | 5.6 (3) |
| Y | 0.082 (0.005) | --- | 0.020 (0.001) | --- | 0.017 (0.003) | --- |
| Yb | 10.9 (0.2) | --- | 0.0036 (0.0003) | --- | 0.0015 (0.0004) | --- |
| Zn | 6200 (140) | 6020 | 6040 (50) | 5380 | 6160 (240) | 6370 |
| Zr | 1.24 (0.16) | 1.5 | 0.034 (0.008) | 0.2 | 0.030 (0.002) | --- |

a – uncertainties expressed as standard deviation (n=3); b – median results after exclusion of outliers